附件一：

拟采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸乳器 | 2台 | 一、技术参数 1、★智能程序卡：配备智能芯片卡，设备升级方便，只需升级程序无需另行购买新设备； 2、★程序模式： 2.1.泌乳维持程序卡 50mmHg≤刺激阶段≤200mmHg 固定转速(吸吮周期)​ 120转/每分钟 50mmHg≤吸乳阶段≤250mmHg 变动转速(吸吮周期) 45—78转/每分钟 2.2.泌乳启动程序卡 70mmHg≤刺激阶段（1）≤200mmHg 固定转速(吸吮周期)​ 120转/每分钟 70mmHg≤刺激阶段（2）≤200mmHg 固定转速(吸吮周期)​ 90转/每分钟 100mmHg≤吸乳阶段≤250mmHg 变动转速(吸吮周期)​34—54转/每分钟 3、吸乳配件：多尺寸吸乳护罩可选择,适用于不同产妇； 4、★吸乳模式 4.1.2-Phase Expression双韵律吸乳模式，模仿新生儿自然吸吮2个阶段，具备刺激和活化乳腺细胞的作用； 4.2.Comfort Flow Zon舒适流速区，吸乳过程自然、高效、舒适 5.吸吮力度：全范围可调节真空吸乳，16档吸乳力度调节，-50mmHg---250mmHg 6.尺寸重量：长≤220mm，深≤160mm，高≤250mm 重量≤3.5KG 7.电力供应：电压100—240V，50/60Hz，0.5A 保险丝T800mA，5*20，250V 静音马达适合医院环境使用 8.质量标准：FDA、ISO 13485、CE (93/42/EEC) 9.独特的溢乳保护系统； 10.技术支持及服务 10.1由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护三年保修； 10.2 对最终用户在安装现场进行免费人员培训2人以上； 10.3 售后服务应在3个工作日内到达现场； 10.4 设备质保期为贰年，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。 投标产品需提供医疗产品注册证或医疗产品注册证换证受理通知证明。 |
| 2 | 超低温冰柜 | 1台 | - 功能描述： 保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、精液、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等，适用于血站、医院、防疫站、科研院 所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所，远洋渔业公司等。 - 技术要求及配置： 2.1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz；2.2、样式：立式；2.3、有效容积=338L；2.4、外部尺寸： 812*893*1846mm，箱体设计宽度为725mm，适合进入门宽750mm以上门；2.5、内部尺寸：465*630*1165mm，内胆材质为彩色涂层电锌钢板；2.6、净重/毛重（KG）：238/278Kg；2.7、整机装箱量216个冻存盒，整机样本量提升至21600份（10*10）；*2.8、温度控制：微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆；*2.9、安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地；*2.10、显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。*2.11、采用HC制冷系统，节能环保，需明确所使用制冷剂的名称及装入量，且可燃制冷剂灌注量符合国家安全标准,灌注量不能高于150g。2.12、门：外门1个，内门2个；发泡结构内门，有效保温，最大限度避免打开外门后，冷量泄露。可调节搁架，便于物体存放；“创新式”一体式外门门锁手把设计；紧凑式脚轮设计，灵活方便；不锈钢内门手把，结实耐用。2.13、外门四层，内门一层，共5层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小；2.14、隔热层：VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好。2.15、创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保。*2.16、进口SECOP压缩机，质量更可靠，EBM进口低噪音，节能风机，提高系统安全性和可靠性；*2.17、搁架可调，方便用户存储物品，宽气候带设计，适合10℃到32℃使用；可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒、远程报警功能； *2.18、双锁结构设计,自带暗锁，每个锁配带4把钥匙，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠。*2.19、双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度；*2.20、可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警；*2.21、可选配样本资源管理信息化系统；规范、便捷管理样本；*2.22标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。*2.23、25℃环温时，降温速度≤4.5小时*2.24、整机运行功率650W；*2.25、25℃环温时，国家第三方权威结构认证单日耗电量小于7.5KW.h/24h，同容积段世界第一，并通过了国家电子电器安全质量监督检验中心检验，同时产品获得国家唯一的节能认证和环保认证。*2.26、整机温度均匀性号，箱内每层5点（四角及中心），整机多于20点测试，最高温度与最低温度的差≤±4℃，确保存储的样本温度均匀。并通过了国家电子电器安全质量监督检验中心的检验。*2.27、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待。*2.28、标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险。*2.29、公司通过ISO9001、ISO13485、ISO14001认证、GB/T28001认证；获得医疗器械生产企业许可证，产品具有医疗器械注册证，CE认证。 |
| 3 | 办公电脑 | 10台 | 品牌机，CPU:i3-6100 、硬盘：500G 、内存：4G ，预装正版WIN7专业版或WIN10专业版 ，有正版操作系统安装光盘+序列号或厂家正版授权文件、三年质保+三年免费上门维修、显示器：20英寸。 |