附件一：

拟采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵 | 7台 | 具有4.3英寸的段式液晶屏，提升可视化效果； 采用高度集成32位ARM CPU系统，CPU速度更快，资源更丰富，使输液更安全更可靠； 采用系统与电源管理分离设计，通过双CPU设计，使系统具有更强的风险控制能力； 采用具有专利技术的超声检测技术，使气泡探测更加准确可靠，对不同药液及输液器的适应力更强。配合独到的重复式故障检测模式，使气泡检测功能全程得到监控，识别气泡检测功能故障的风险，保证气泡检测的可靠性； 采用具有寿命长的管路阻塞检测技术,动态压力实时监测并图形显示。 采用拥有专利的置数盘进行置数，具有操作方便的特点； 按键独立化，避免了误操作造成的意外故障； 对五种普通输液器的“滴数/ml”及流速精度参数进行设定和存储的功能。 具有对流速、时间、输液量进行显示和设定的功能。 具有快速推注/丸剂功能。 具有Macro和Micro模式： 4.1Macro模式下：输液流速从1ml/h 到1200ml/h流速连续可调，最小步进量为1ml/h，能更广泛满足不同输液场合对流速范围的要求； 4.2Micro模式下：在1～100ml/h范围内，输液流速从1.0ml/h 到99.9ml/h连续可调,最小步进量为0.1ml/h；100ml/h～1200ml/h连续可调,最小步进量为1ml/h，能更好的适应低流速输液场合对流速细致度的要求； 具有显示已输液累积量和剩余时间的功能； 具有清除已输液累积量的功能； 具有应急供电装置（内部可充电电池），且电池可在外部拆卸，以便运输和维护； 具有滴数传感器，能够对输液过程提供额外的监控，更好的实现对Free-flow等极端异常状态的监测，使输液更准确、安全。可选配的滴数传感器型号为DS-I型； 多种报警功能，符合国家最新标准YY0709，保证输液安全可靠地进行； 具有输液完成报警后自动将流速调整到保持静脉开放（KVO）流速； 具有夜间模式功能，夜间模式下，可以降低运行灯（报警灯）的亮度，同时降低报警声音的大小； 通过智能接口（配专用线缆），可与医院现有的呼叫系统相连，实现输液泵和呼叫系统同步报警呼叫； 设备自带wifi模式，可组成科室输注管理系统-护士工作站； 输液速度设定范围：1.0～1200.0 ml/h； 流速步进：1.0ml/h～99.9ml/h范围可选择以0.1ml/h步进或1.0ml/h步进； 100.0ml/h～1200.0ml/h范围仅能以1.0ml/h步进； 输液精度：±5%； 输液量预置范围：0～9999.0ml，以1.0ml步进； 快速推注速度：200～1200 ml/h，以1ml/h步进； 保持静脉开放(KVO)流速：当流速>10.0ml/h时为3.0ml/h； 1.0ml/h≤流速≤10.0ml/h时为1.0ml/h； 按时间设定输液参数：时间设定范围00:00～99:59（小时:分钟）； 时间步进：1分钟； 外部直流电源：外接d.c.12V电源可运行； 内部电池：内部可充电镍氢电池，充满后在中速下可连续运行超过3小时； 阻塞压力值：50kPa±25kPa； 输液器档位：五档（1-5）； 报警系统： 开门报警：运行中开启泵门时，触发此报警。 阻塞报警：运行中管路末端阻塞时，触发此报警。 暂停超时报警：开机状态，停止两分钟无操作时，触发此报警。 完成报警：输液量达到预置输液量时，触发此报警。 气泡报警：运行状态下，管路中出现气泡时，触发此报警。 低温报警：能够识别低温环境下的使用风险 故障1：阻塞电路故障故障2：电机堵转 故障3：精度超限故障4：气泡电路故障 故障5：电机控制故障故障6：电池故障 电池电量低报警：当电池电量低时，触发此报警。 电池耗尽报警：当电池电量耗尽时，触发此报警。 接近完成报警:距离输液完成时间达到预设时间时，触发此报警。 滴数报警：装卡滴数传感器的情况下，滴数跑快或跑慢时，触发此报警。 滴数传感器脱落报警：在装卡滴数传感器正常运行的情况下，断开滴数传感器的连接，触发此报警。 可恢复的报警消除报警音后2min内自动恢复报警音。 |
| 2 | 双通道注射泵 | 1台 | 采用3.5英寸段式液晶显示屏，双屏显示，独立操作，互不影响且提升可视化效果； A/B通道均采用独立数字按键设计，按阅读顺序输入参数，简便易用；运行后自动锁定参数设置，避免误触发造成流速改变的风险； 自动识别注射器规格，并具有规格错误报警功能，运行中规格识别发生变化时，能够识别由此造成的流速变化的风险； 采用系统和电源管理分离设计，通过双CPU设计，使系统工作更安全； 采用航空合金材料传感器和汽车工业信号处理电路实现管路阻塞检测功能，使注射更安全； 具有对流速、注射量进行显示和设置的功能，且注射流速连续可调，能更广泛满足不同注射场合对流速的要求； 具有丸剂/快排功能； 具有已完成注射量显示、已注射累积量显示的功能； 具有清除已注射累积量的功能； 具有内部可充电电池，电池可外部拆卸，以便运输和维护； 多种报警功能，符合国家最新标准YY0709，保证输液安全可靠地进行； 根据时间设定残余报警，时间设定（1-59分钟），更好的满足临床需求； 阻塞报警压力可选择；动态压力实时监测功能并图形显示。 具有暂时消除报警音和定时恢复报警音的功能：1min50s—2min； 注射预置量完成报警后自动将流速调整到保持静脉开放（KVO）流速； 通过智能接口（配专用线缆），可与医院现有的呼叫系统相连，实现输注泵和呼叫系统同步报警呼叫； 设备可升级wifi模式，可组成科室输注管理系统-护士工作站 注射速度预设定范围： 10ml注射器：0.1ml/h-100ml/h，以0.1ml步进； 20ml注射器：0.1ml/h-100ml/h，以0.1ml步进； 50ml/60ml注射器：0.1ml/h-100ml/h，以0.1ml步进； 19、注射总量预设定范围：0-9999.9ml，以0.1ml步进 20、注射量误差：±2% 21、已注射量显示范围：0-9999.9ml 22、注射精度： ±2% 23、注射器规格：符合国家标准10ml、20ml、50/60ml一次性无菌注射器； 24、快速推注速度（ml/h）及误差: 10ml 注射器：100±10% 20ml注射器：100±10% 50ml/60ml注射器：200±10% 25、KVO(保持静脉畅通)流速：0.1ml/h ±0.02 ml/h 26、阻塞报警压力值：分高低二档可选。 高压： 10ml注射器： 100kPa±30 kPa 20ml、50/60ml：90kPa±30 kPa 低压： 10ml注射器： 70kPa±30 kPa 20ml、50/60ml：50kPa±30 kPa 27、声光报警：阻塞报警、暂停超时报警、电池电量低报警、接近完成报警、注射完成报警、接近推空报警、管路推空报警、规格识别错误报警、推柄装卡错误报警、电路故障报警、电池耗尽报警、电池故障报警别 28、 电源：～100V～240V，50Hz/60Hz；内部可充电镍氢电池12V 29、 电池工作时间：电池充满在中速工作条件下，可以连续工作大于5.5小时； 30、 功耗：50VA 31、 重量：3.5 Kg 32、外壳防溅等级：IPX4等级 33、安全分类：I类带内部电源的CF型连续运行注射泵 34、 使用环境：温度：+5℃~ +40℃；相对湿度：20%-90%；大气 压力：700hPa～1060hPa；注射泵应在无冲击振 动，无强磁场，周围无腐蚀性气体的环境中工作 |
| 3 | 无线胎儿监护仪 | 4台 | 1、胎儿参数包括：胎心率、宫缩压力、胎动。 2、配备无线胎心率探头和无线宫压探头，可实现自由体位监护，便携式手提结构，一体化无线探头架，无线探头和胎监主机一体化设计，节约设备摆放空间，可挂墙或平放均可。 3、屏幕：10.2寸彩色TFT显示，0-70度翻转，同屏显示监护数据与曲线，110-160bpm正常范围区域标识（根据胎心率报警界限，自动调节正常区域标识范围）。 4、多语言操作界面，可支持中文、英文、西班牙语、葡萄牙语、德语、法语、俄语、波兰语等多种语言操作界面；可配置三种（经典黑、温馨粉、清新绿）多彩可变换的风格主题颜色和工作界面，满足不同人员操作习惯。 5、宽波束12晶片探头，超声发射频率:2MHz，灵敏度高，信号捕捉稳定。 6、胎心率测量范围：30-240BPM，胎心准确度±1BPM。（提供检测报告） 7、超声输出功率：＜20mW/cm2。（提供检测报告） 8、宫缩压力探头：测量范围0-100单位；50％、100％、200％三档增益调节；0、5、10、15、20五档宫压基线可选。 9、无线胎心率探头、无线宫缩压力探头满足IP68等级。（提供检测报告） 10、具备实时分析功能：Fischer、Krebs、NST、CST四种分析算法，可自动对FHR基线值、加速次数、减速次数、短变异、胎动次数等参数指标进行计算分析，并实时提供数据。 11、可自动存储800个以上档案，单档案可存储48小时数据、8000条报警记录，可存储1200小时以上档案数据，支持档案信息输入，支持档案回放浏览、打印功能，关机后数据不丢失。 12、机顶报警机柱，人性化报警设置，声光报警，报警范围、报警声音大小，声报警延时0~30秒可调，具有探头离位报警和监护异常报警及文字提示，具备报警回顾功能。 13、配置宽行内置热敏打印机，打印纸宽度≥156mm， 实时打印走纸速度1、2、3cm/min可调，连续准确记录胎心率、宫缩压力及胎动标记。易装纸机构，装纸方便可靠，具备选段打印、档案打印及定时打印功能。（装机时，可提供样机检测）。。 14、具备≥50mm/s高速回放打印功能（走纸速度在3cm/min 时，12秒钟左右可打印完20分钟档案）。 15、监护过程中可以回放浏览监护曲线，并可选段打印、档案打印及定时打印。 16、支持多种联网方式：可通过RS485(有线网络)、RF绿色医用无线网络、以太网与中央站组成网络系统。 17、可选配大容量锂离子充电电池。 18、可升级双床监护功能：配置有线探头，可实现单机双床位无障碍监护，单双床自由切换可实现双胞胎监护功能。 |
| 4 | 胎心多普勒监测仪 | 4台 | 正常工作环境条件： 环境条件： 环境温度：5℃～40℃ 相对湿度：≤80% 大气压力：860hpa～1060hpa 充电器电源：交流电压220V±22V；频率50Hz±1Hz。充电器内部装有网电源熔断器，规格为250V，1A，F。 超声工作频率：2.5MHz超声工作频率与标称额定频率的偏差不大于±15% 综合灵敏度：在距探头表面200mm距离处，综合灵敏度不小于90db。 在测量距探头表面距离200mm处的综合灵敏度时，所采用的多普勒频率为：50Hz～100Hz和反射靶速度为：1㎝/s～4㎝/s。 空间峰值时间峰值声压：＜1Mpa 输出超声功率：＜15mW 超声换能器敏感元件的有效面积：1.766 c㎡。 正常使用时，对声耦合剂及其声特性阻抗的要求为：水性高分子凝胶，声阻抗与人体软组织相近，对皮肤无刺激，对探头无损伤。 连续工作时间：≥8h. 心率检测范围：65~210次/min，检测精度：±2次/min。 主机外型尺寸：138mm×94mm×95mm。 输入功率：不大于10+1.5VA。 工作制：连续工作制。 本产品的声输出参数满足以下条件： 峰值负声压：p_＜1Mpa 输出波束声强：Iob＜20mW/c㎡ 空间峰值时间平均声强：Ispta＜100mW/c㎡ 声输出参数免予公布。 |
| 5 | 服务器 | 1台 | 2U标准机架式服务器，配置滑动式机柜安装导轨，前端安全面板； 配置1颗E5-2650V4(2.2GHz/12核/30MB/105W) CPU模块； 配置64G DDR4-2400内存； 配置3块4TB 企业级硬盘（支持RAID 5）； 网络接口：内置4个1GbERJ45网口； 单电源。 |
| 6 | 服务器 | 1台 | 2U标准机架式服务器，配置滑动式机柜安装导轨，前端安全面板； 配置1颗E5-2620V4(2.1GHz/8核/30MB/105W) CPU模块； 配置64G DDR4-2400内存； 配置3块4TB 企业级硬盘（支持RAID 5）； 网络接口：内置4个1GbERJ45网口； 单电源。 |
| 7 | 内存条 | 8根 | 1、HP 32GB (1x32GB) PC3L-12800R (DDR3-1600) Registered DIMMS 2、免费提供上门维护服务 |